箱 式 电 阻 炉

使

用

说

明

书

上海冉绘实业有限公司

此“使用说明书”务请送至最终操作人员手中！

在开始操作之前务请阅读并理解“使用说明书”的全部内容，对于误操作而引起的不良后果，本公司概不负责。

“使用说明书”中的内容在今后可能进行变更与完善，到时公司将不另行通知，敬请谅解。

客户在使用过程中如发现异常现象，请及时与本公司联系。

阅读“使用说明书”请妥善保管以随时查阅。

（一）安全提示

请用户务必遵守以下所列各项安全注意事项

- 箱式电阻炉必须有效接地。

- 使用与箱式电阻炉要求一致的电源。

- 不允许随意接长或剪短产品电源线。

- 不允许放易燃、易爆、易挥发及含有腐蚀性的物品进行干燥烘培。

- 箱式电阻炉第一次使用或长时间不用再用时，必须做烘膛处理。烘膛——400度保持1小时，升至600度保持1小时，800度在1小时。预防炉膛开裂，炉口本身就是拼装的，有裂缝属于正常现象。（出厂时都做过500度左右的烘膛，炉口有发黄熏黒属于正常现象）.

- 适用范围

箱式电阻炉供冶金厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位及各类实验室等物品之用。

- 结构简介

箱式电阻炉由箱体、温控系统和组成，箱全外壳采用优质钢板冲压而成，外表静电喷塑，隔热性能好。热量损失小，节能效果好。

温控系统：采用微电脑人工智能调节技术，具有PID模糊控制，自整定功能，控制精度高。该炉膛具有温场均衡，表面温度低，升降温速率快，节能等特点。

技术参数：

产品型号：SX2-10-12

控制方式：数显微电脑仪表

电源电压：380V

极限温度：1300℃（安全使用温度1200度以下）

温度分辨率：1℃

输入功率：10KW

炉膛尺寸(mm):400*250*160

- 工作条件

- 环境温度+5-40℃

- 相对温度≤85％RH

- 大气压86-106Kpa

- 周围无强烈震动，四周间隙大于50cm。

- 对试验箱应无直射阳光和热源辐射。

- 无强烈气流直吹箱体。

- 周围无高浓度的粉尘及腐蚀性物质。

- 使用方法

箱式电阻炉第一次使用或长时间不用再用时，必须做烘膛处理。烘膛——400度保持1小时，升至600度保持1小时，800度在1小时。预防炉膛开裂.

1

指示灯定义

1．“RUN/AT”指示灯：运行时此灯点亮，运行结束时熄灭；自整定时此灯闪烁。

2．“OUT”指示灯：有加热输出时此灯点亮，反之熄灭。

3．“ALM”指示灯：传感器异常或超温报警时此灯点亮，反之熄灭。

一）．操作及使用方法

1．控制器上电，显示窗上排显示“分度号和版本号”，下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。

2．温度及恒温时间的参看与设定

1）若无恒温定时功能：

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示窗下排显示提示符“SP”，上排显示温度设定值（先个位值闪烁），可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。在此设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

2）若有恒温定时功能

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示窗下排显示提示符“SP”，上排显示温度设定值（先个位值闪烁），修改方法同上；再点击“设定”键，进入到恒温时间设定状态，显示窗下排显示提示符“ST”，上排显示恒温时间设定值（先个位值闪烁）；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当恒温时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行，显示窗下排显示温度设定值；当设定时间不为“0”时，显示窗口下排显示运行时间或温度设定值（参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式（参数ndt的值）），当显示运行时间时，下排个位小数点点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，下排个位小数点闪烁，计时时间到，运行结束，显示窗下排显示“End”，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后，长按“减小”键3秒可重新启动运行。

- 产品维护保养及注意事项

- 箱式电阻炉每一次使，应先关电源，再打开炉门。

- 箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利空气循环。

- 使用结束后，打开箱门，等箱内温度完全冷却后，取出物品。

- 箱式电阻炉应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩。放在干燥室内。

- 其它

箱式电阻炉经包装后，用户在遵守储存和使用规则条件下，从出厂之日起1年内产品不能正常工作，本公司无偿为用户修理零件或产品。（易碎品玻璃、灯管除外）

本产品的最终解释权归本公司所有

2

- 附录：附录表一

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机仪表不上电 | 电源开关坏 | 更换开关 |
|  | 保险丝接触不良或损坏 | 若接触不良，可重新装好，若损坏必须检查电路有无短路故障，故障腓除后，方可更换保险丝 |
|  | 电源插头无电或插头接触不良 | 重新插，或更换插孔或插头 |
| 仪表显示“---”并发出鸣叫声 | 传感器坏或接触不良或温控仪损坏 | 检查传感器是否完好，是否接触好，如传感器正常（PT100）则可能是温控仪损坏，更换温控仪 |
| 不升温 | 三相电源缺相或固态继电器坏（适用于380V电压的型号） | 检查三相电源，更换固态继电器 |
|  | 控温仪坏 | 更换控温仪 |
|  | 定时时间设定有误 | 重新设定或取消 |
|  | 加热原件接线脱落或损坏 | 修复或更换加热原件 |
| 噪声大 | 交流 接触器安装不稳 | 重新起动 |
|  | 交流接触器坏 | 更换交流接触器 |
| 温度误差大或失控 | out灯不亮，温度上升 | 可控硅击穿，更换同型号可控硅 |
|  |  | 固态继电器击穿，更换同型号固态继电器 |
|  | 使用环境温度与设置温差过小 | 最低RT-50度 |
|  | 温度传感器接触不良或损坏 | 更换温度传感器 |
|  | PB.PK调整不准 | 重新调整设置PB.PK |

- 电气接线原理图

3

装箱清单

| 序号 | 名称 | 类别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本使用说明书 | 文件 | 份 | 1 |  |
| 2 | 合格证 | 文件 | 份 | 1 |  |
| 3 |  | 产品 | 台 | 1 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符

装箱检验员：  1

4

上海冉绘实业有限公司

电    话：021-54152599